TA系列通信协议

一、通讯接口	1

二、实现功能	2

三、通讯协议	3

3.1 特殊数据解释	3

3.2 上位机帧数据	3

3.2.1开始实时发送指令帧	3

3.2.2.停止指令帧	3

3.2.3.开始发送记录数据指令帧	4

3.2.4.时间同步指令帧	4

3.2.5.功能设置数据帧	4

3.3 下位机数据帧详解	4

3.3.1 TA612数据详解	4

3.3.2 TA622数据详解	5

3.3.3 TA632数据详解	6

3.3.4 TA642数据详解	6

3.3.5 TA652数据详解	7

四、修订记录	9

一、通讯接口

下位机通过USB连接PC，使用HID批量传输方式，其中VID = 0x2f81，PID = 0x5721,production_str = 类名，如”TA622 温湿度计””TA632 照度计””TA642 风速计”；

TA612C通过USB连接PC，使用串口进行通信，波特率9600,1位停止位,8位数据位,无奇偶校验.

TA653系列通信文档参考

二、实现功能

2.1 PC端发送指令（0x01）给下位机，开始传输实时数据
	2.2 PC端发送指令（0x00）给下位机，停止传输数据，并返回型号与版本号
	2.3 PC端发送指令（0x02）给下位机，开始传输记录的数据
	2.4 PC端发送指令（0x03）给下位机，实现时间戳同步

2.5 PC端发送指令（0x04）给下位机，实现功能设置
	2.6 下位机发送实时温度数据给PC（只发一次）
	2.7 下位机发送记录温度数据给PC（发完为止，一次最多64字节，多余字节分成两帧）

2.8 下位机发送型号与版本号数据

三、通讯协议

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 时间戳 | 数据 | … | Sum校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16bits（低字节在前） | 8bits | 8bits(一帧数据的长度，不包括帧头，单位为字节（8bits），最大不超过62个字节) | 32位 unix时间戳 以秒为单位（按照低字节在前的方式发送） | 16位 实际数据扩大10倍（按照低字节在前的方式发送） | … | 8bits（从帧头开始计算，保留后8位） |

3.1 特殊数据解释

3.1.1 TA612

其余3个通道温度数据

3.1.2 TA622

湿度数据 16bits 扩大100倍

3.1.3 TA632

无

3.1.4 TA642

温度数据：16bits扩大100倍

3.1.5 TA652

1. 加权单位：8bits

0x00：A加权

0x01：B加权

0x02：C加权

0x03：Z加权

2. 温度数据：16bits扩大100倍

3.2 上位机帧数据

3.2.1开始实时发送指令帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x01 | 0x03 | 0x03 |

3.2.2.停止指令帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x00 | 0x03 | 0x02 |

3.2.3.开始发送记录数据指令帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | Sum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x02 | 0x03 | 0x04 |

3.2.4.时间同步指令帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 时间戳 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x03 | 0x07 | 7*8bits | x |

时间戳为BCD码,按照”秒”,”分”,, ”时”,”周”, ”日”,”月”, ”年”的顺序发送给下位机.

3.2.5.功能设置数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 设置参数 | … | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x04 | 8bits | x | … | 8bits |

1设置参数详解

此数据帧暂时只有TA652使用.

  - TA612

  - TA622

  - TA632

  - TA642

  - TA652

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 加权单位参数 | 滤波参数 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55AA | 0x04 | 8bits | 8bits | 8bits 0x00 fast 0x01 slow | 8bits |

3.3 下位机数据帧详解

3.3.1 TA612数据详解

1.实时数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 通道数据 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x01 | x | 16bits * 4channel | x |

按照通道一,通道二,通道三,通道四的顺序排列.

2.型号与版本号帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 型号 | 版本号 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x00 | 0x06 | 16bits | 16bits | 0x06 |

2.1型号详解

TA612：十进制0D612即16进制0x264

TA622：十进制0D622即16进制0x26E

TA632：十进制0D632即16进制0x277

TA642：十进制0D642即16进制0x282

TA652：十进制0D652即16进制0x28C

2.2 版本号详解

版本号：16bits，扩大100倍，0为无版本号

例如：V1.00为十进制100

3.记录数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 通道数据数据 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x02 | N | 16bits * 4channel | X |

3.3.2 TA622数据详解

1.实时数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 时间戳 | 温度数据 | 湿度数据 | … | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x01 | x | 32bits | 16bits | 16bits | … | x |

2.型号与版本号帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 型号 | 版本号 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x00 | 0x06 | 16bits | 16bits | 0x06 |

2.1型号详解

TA612：十进制0D612即16进制0x264

TA622：十进制0D622即16进制0x26E

TA632：十进制0D632即16进制0x277

TA642：十进制0D642即16进制0x282

TA652：十进制0D652即16进制0x28C

2.2 版本号详解

版本号：16bits，扩大100倍，0为无版本号

例如：V1.00为十进制100

3.记录数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 时间戳 | 温度数据 | 湿度数据 | … | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x02 | N | 32bits | 16bits | 16bits | … | X |

3.3.3 TA632数据详解

1.实时数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 光照数据 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x01 | x | 32bits 光照原始数据 lux | x |

1.1光照数据详解
		下位机屏幕显示数值，扩大100倍

如 显示1234.5lux，则发送数据为123450lux，

显示12456lux，则发送数据为123456lux

2.型号与版本号帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 型号 | 版本号 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x00 | 0x06 | 16bits | 16bits | 0x06 |

2.1型号详解

TA612：十进制0D612即16进制0x264

TA622：十进制0D622即16进制0x26E

TA632：十进制0D632即16进制0x277

TA642：十进制0D642即16进制0x282

TA652：十进制0D652即16进制0x28C

2.2 版本号详解

版本号：16bits，扩大100倍，0为无版本号

例如：V1.00为十进制100

3.3.4 TA642数据详解

1.实时数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 风速数据 | 温度数据 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x01 | x | 16bits | 16bits | x |

2.型号与版本号帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 型号 | 版本号 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x00 | 0x06 | 16bits | 16bits | 0x06 |

2.1型号详解

TA612：十进制0D612即16进制0x264

TA622：十进制0D622即16进制0x26E

TA632：十进制0D632即16进制0x277

TA642：十进制0D642即16进制0x282

TA652：十进制0D652即16进制0x28C

2.2 版本号详解

版本号：16bits，扩大100倍，0为无版本号

例如：V1.00为十进制100

3.记录数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 风速数据 | 温度数据 | … | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x02 | N | 16bits | 16bits | … | X |

3.3.5 TA652数据详解

1.实时数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 时间戳 | 噪声数据 | 加权数据 | 温度数据 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x01 | x | 32bits | 16bits | 16bits | 16bits | x |

1.1噪声数据详解
		下位机显示数值，若是小数 则扩大100倍
		如 显示123.4db，则发送数据为12340 db，

显示1 db，则发送数据为100 db

1.2 加权数据详解
		0x00：A加权

0x01：B加权

0x02：C加权

0x03：Z加权

2.型号与版本号帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 型号 | 版本号 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x00 | 0x07 | 16bits | 16bits |  |

2.1型号详解

TA612：十进制0D612即16进制0x264

TA622：十进制0D622即16进制0x26E

TA632：十进制0D632即16进制0x277

TA642：十进制0D642即16进制0x282

TA652：十进制0D652即16进制0x28C

2.2 版本号详解

版本号：16bits，扩大100倍，0为无版本号

例如：V1.00为十进制100

3.记录数据帧

| 帧头 | 指令 | 帧长度 | 时间戳 | 噪声数据 | 加权数据 |  | … | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA55 | 0x02 | N | 32bits | 16bits | 16bits |  | … | X |

五、示例

以TA612为例,电脑端通过 XCOM串口助手连接TA612,连接参数为波特率9600,1位停止位,8位数据位,无奇偶校验;

- 获取设备信息

通过XCOM发送16进制数据: AA 55 00 03 02;

TA612返回: 55 AA 00 07 64 02 22 01 8F;

其中0x64与0x02组成0x0264,十进制为612,代表TA612;

其中0x22与0x01组成0x0122;十进制为290,代表V2.90;

- 获取实时数据

通过XCOM发送16进制数据: AA 55 01 03 03;

TA612返回: 55 AA 01 0B 13 01 0D 01 0C 01 0D 01 48;

其中0x13与0x01组成0x0113,十进制为275,缩小10倍,为27.5,默认单位为℃;

剩下字节依次组成0x010D,0x010C,0x010D,代表通道二,通道三,通道四的温度值

- 获取记录值

通过XCOM发送16进制数据: AA 55 02 03 04;

TA612返回多个数据包,每个数据包为64字节,每个数据包的起始数据为55 AA 02 ,数据帧长度,通道一数据,通道二数据,通道三数据,通道四数据;通道一数据,通道二数据,通道三数据,通道四数据;通道一数据,通道二数据,通道三数据,通道四数据;数据帧校验位;

六、修订记录

| 时间 | 修订记录 | 修订人 |
| --- | --- | --- |
| 2021/08/05 | 初版完成 |  |
| 2021/09/08 | 增加TA652详细解释 |  |
| 2021/09/10 | TA642与TA652增加温度传输 TA632修复数据描述 时间戳为32bits |  |
| 2021/09/22 | TA632去除时间戳 |  |
| 2021/09/27 | 版本号由8bits修改为 16bits TA652加权数据改为16bits 增加上传数据描述 |  |
| 2021/10/13 | 修改连接方式 |  |
| 2021/11/24 | 时间戳不使用32位，而是按照年月日星期时分秒，通信 |  |
| 2022/07/25 | 修改TA642通信协议内容, 添加通信协议示例 |  |